项目名称：手术显微镜

预算金额：190万

数量：1套

1、光学系统

1.1、总体要求：主要用于骨科手术区域照明和放大并支持术中观察，双人四目配置，主刀镜和对手镜各一套，电磁锁落地式支架，满足骨科淋巴吻合和血管荧光手术要求

1.2、光学技术：全镜组复消色差光学设计

1.3、在单一连续可调物镜下最小工作距离≤230mm

1.4、在单一连续可调物镜下最大工作距离≥520mm

1.5、变焦模式：电动连续变焦（速度可调），同时在主镜上配备手动备用调焦

*1.6、最多配备一个变倍器或类似装置下，最大放大倍数≥30倍

1.7、变倍比：1：6或6：1

▉1.8、聚焦功能：具备自动聚焦功能

1.9、调焦变倍联动：自动匹配调焦速度与放大倍率，高倍时调焦速度慢，低倍时调焦速度快

1.10、广角目镜，眼杯高度可调，目镜屈光补偿范围：+5D～- 5D

▉1.11、主刀镜：0°～180°全金属双关节折叠双目镜筒

▉1.12、对手镜：0°～180°可调对手镜

1.13、镜头倾斜度可调：左右≥±45°，前后≥-30°～+90°，水平≥±270°的区间任意调准观察角度

2、照明系统

★2.1、氙灯光源：主光源与备用光源功率均≥300W氙灯，集成化设计无外挂，并有氙灯寿命显示

2.2、照明安全控制：可实现光亮度与工作距离联动，光照范围与术野联动，防止术中组织灼伤

2.3、光斑调节：具备自动调节功能，同时配备手动光斑调节旋钮，可连续无级调节光斑大小

3、支架系统

▉3.1、平衡调校方式：一键式支架和镜头全自动平衡

▉3.2、镜头微调模式：具备XY水平移动微调，弧面移动微调，可以对移动速度进行设置，并且移动速度随着放大倍数的变化而自动改变

▉3.3、手柄功能：具备拍照、录像、电动对焦、电动变倍、释放电磁锁、荧光开关、光亮度调整等功能

3.4、控制面板：可以控制光学、支架、影像、荧光等系统功能，也可显示当前灯泡的使用时间

★3.5、电磁锁：六关节全电磁锁控制

*3.6、支架最大臂展（显微镜底座中心到物镜中心的距离）≥1450mm

3.7、支架占地面积≥700 x 700mm

4、影像系统

★4.1、全内置1080P原厂高清摄像头，无外露分光器和摄像接口

▉4.2、显示器要求：≥24英寸，触摸控制，集成于显微镜支架上

4.3、配备内置高清视频记录和编辑系统：具有录像、静态图像捕捉功能，可以将视频和静态图像直接存储在U盘

▉4.4、内置存储容量≥1TB

5、术中血管荧光模块

5.1、造影剂：吲哚菁绿

*5.2、内置血管荧光模块

▉5.3、影像品质:最大分辨率≥1920×1080

▉5.4、术中单次荧光回放时长≥2分钟

6、配置清单

6.1、显微镜系统（含落地式支架） 1套

6.2、显示器 1台

6.3、主刀镜 （含目镜） 1套

6.4、对手镜（含目镜） 1套

6.5、≥300W主、备氙灯 1套

6.6、影像系统 1套

6.7、血管荧光模块 1套