项目名称：射波刀固体探测器验证系统、射波刀基础物理质控设备技术参数

数量：1套

预算价：300万

| 一、 | 射波刀固体探测器验证系统 |
| --- | --- |
| 1、 | 固态探测传感器 1套 |
| ★1.1、 | 最大射野≥12cm×12cm |
| ★1.2、 | 探测点数目≥80000个 |
| 1.3、 | 解析度/探测器间距≤0.5mm |
| 1.4、 | 探测器尺寸≤154mm×480mm×104mm |
| 1.5、 | 探测器像素尺寸≤0.4mm×0.4mm |
| ★1.6、 | 测量剂量率范围：0.5～24Gy/min |
| 1.7、 | 射野依存性：1×1到12×12平方厘米射野皆<1% |
| 1.8、 | 支持能量:6MV，10MV，均整/非均整 |
| 1.9、 | 机架传感器:无线连接 |
| 1.10、 | 重量≤4.5kg |
| ★1.11、 | 配备模体材料质量密度≤1.08g/cm3 |
| 2、 | 验证系统软件 1套 |
| 2.1、 | 质控专用工作站1套:CPU酷睿i7-1260p及以上；内存≥16G；固态硬盘SSD≥512G；独立显卡 |
| ★2.2、 | 可以实现射波刀调强验证。可以与射波刀计划系统（TPS）实现无缝连接，输入计划的剂量分布数据，并与实际测量到的剂量数据进行比较和验证 |
| 2.3、 | 软件平台可以进行多种方法的数据比较和分析，包含但不限于一维曲线分析、二维等剂量曲线分析 |
| 2.4、 | 具备采用伽玛方法的全自动剂量分布比较技术 |
| 2.5、 | 支持在DICOM、 RT或RTOG 格式的二维和三维的计划数据 |
| 2.6、 | 具备ASCII报告打印功能 |
| 2.7、 | 数据显示：具备一维、二维、和三维数据显示功能 |
| 2.8、 | 具备曲线，等剂量轮廓线，二维/三维剂量分布图、坐标位置显示、感兴趣区（ROI）的设置和分析功能 |
| 2.9、 | 验证系统与TPS接口互通性：可以从任意支持 DICOM RT或 RTOG 格式的计划系统中输入二维或三维的计划数据 |
| 2.10、 | 可验证单射束和对射束叠加式SRS计划 |
| 2.11、 | 可验证光野、射野一致性 |
| 2.12、 | 非共面验证:可以保证非共面SRS射束旋转角度的准确性，适用于非共面旋转调强放射治疗验证 |
| 2.13、 | 角度传感器：保证射线束旋转的质量和精度 |
| 2.14、 | 实际测量:完整测量实际剂量分布，没有剂量间隔，无需插值 |
| 2.15、 | 智能软件系统：自动对齐剂量分布。具备自动射线束触发测量模式，可保存多次鼠标点击的结果 |
| 2.16、 | 支持所有标准和立体定向 C arm直线加速器、改装的MLC或锥形SRS系统 |
| 2.17、 | 免费开放端口，并接入医院现有质控平台，实现多种验证产品的统一管理 |
| 2.18、 | 软件具备数据库管理和分析的功能 |
| 3、 | KV级影像质控工具及专用分析软件 1套 |
| 3.1、 | 质控专用工作站1套:CPU酷睿i7-1260p及以上；内存≥16G；固态硬盘SSD≥512G；独立显卡 |
| 3.2、 | 提供KV级的影像质控专用分析模体 |
| 3.3、 | 配合专用分析模体，能够对采集图像质量进行分析并自动显示分析结果 |
| 3.4、 | 免费接入现有质控平台，实现多种验证产品的统一管理 |
| 3.5、 | 软件具备数据库管理和分析的功能 |
| 二、 | 射波刀基础物理质控设备 |
| 1、 | 双通道剂量仪 1套 |
| 1.1 | 独立的测量通道数：2个 |
| 1.2 | 接口类型：BNC |
| 1.3 | 延长电缆≥20m，2根 |
| 1.4 | 采用触摸屏控制 |
| 1.5 | 内置探测器库 |
| 2、 | 电离室1 1套 |
| ★2.1 | 聚集体积≤0.007cc |
| 2.2 | 建成帽直径≤3.4mm |
| 2.3 | 建成帽厚度≤0.5mm |
| 2.4 | 集电极长度≤1.27mm |
| 3、 | 电离室2 1套 |
| 3.1 | 聚集体积≤0.24cc |
| 3.2 | 建成帽直径≤7.1mm |
| 3.3 | 建成帽厚度≤0.5mm |
| 3.4 | 集电极长度≤7.5mm |
| 4、 | 固体水 1套 |
| ★4.1 | 金标：Ø0.8 x 5mm |
| 4.2 | 组装后高度≤10.00mm |
| 4.3 | 组装后宽度≤20.00mm |
| 4.4 | 组装后长度≤20.00mm |
| 5、 | 免洗冲胶片 1盒 |
| 5.1 | 剂量范围：1cGy～4000cGy |
| 5.2 | 能量范围：keV～MeV |
| 5.3 | 均匀性≤±3％ |
| 5.4 | 数量≥25张 |
| 5.5 | 分辨率≤0.005mm |
| 6、 | 数字式温湿度大气压力表 1块 |
| 7、 | CT电子密度插棒 19个 |